全自动化学发光免疫分析仪招标技术参数

一、设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

1.1、适用于医院检验科对患者血清、血浆等采用化学发光剂直接标记抗原或抗体的免疫分析

1.2、国内优质产品

1.3、数量：1 台

二、技术参数

2.1、电源：～100-240V±10％   50/60Hz

2.2、仪器类型：全自动随机任选台式化学发光免疫分析仪，测试速度≥180测试/小时

2.3、检测原理:辉光型化学发光技术

2.4、检测样本:血清、血浆、尿液

2.5、具有≥60个样本位，采用轨道进样，随时连续进样，支持自动重测

2.6、具有多种规格原始管上样及系统条形码功能

2.7、具有在机稀释，自动重检功能

2.8、具有≥22个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏

2.9、试剂针采用钢针加样，具备液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

2.10、加样针采用钢针加样，样本针携带率≤0.01‰，具备液面探体防撞、堵针检测、空吸检测功能

★2.11、具有急诊通道，急诊样本，优先处理

2.12、采用恒温槽固体直热，反应盘恒温，免日常维护保养

2.13、反应温度37℃±0.1℃；

2.14、具有PMT光度计检测器

2.15、具有非接触式偏心涡旋混匀方式，自动转速监测

2.16、具有磁分离系统：洗涤次数≥4次，具备底物注入功能

★2.17、具有独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置≥176个反应杯，并可随时添加

2.18、具有试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记等

2.19、具有乙肝五项CE list A认证，乙肝表面抗原可溯源至WHO第二代国际标准单位

2.20、具有甲功项目：促甲状腺激素（TSH）为第三代，功能灵敏度≦0.02mIU/L；反三碘甲状腺原氨酸（反T3）检测等项目

2.21、具有24小时持续运行能力

2.22、定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准

2.23、具有HIV CE List A 认证，且HIV为第四代产品，抗原抗体联检

2.24、校准要求: 具有原厂配套试剂，并提供经SFDA注册的原厂配套的校准物、质控物，满足溯源性要求，可溯源至国际最高的参考标准，确保结果的依据性

2.25、如期（每年1次以上）对该仪器进行维护校准并出具有效的校准报告（质保期内均完全免费）

2.26、具有电脑系统：CPU12400f 内存16.0GB以上 ； ≥21寸显示器

2.27、具有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力，完全满足医院信息系统联网需要，免费链接甲方院内的LIS系统

2.28、仪器及试剂、相关耗品等都具有SFDA认证

三、配置

3.1、.优质电脑：CPU12400f 内存16.0GB以上         1台

3.2、优质显示器 ≥21寸                            1台

3.3、优质UPS电源，配套使用续航时间≥120分钟     1台

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）六年，终身维修，仅收配件费，免收其它费用。定期回访（质保期内每年至少两次）

★4.2、免费与医院LIS系统链接。设备在有效使用年限内，厂家必须坚持照行规按校准周期（每年1次以上）及时来院为该仪器进行校准维护，并出具有效的校准报告（质保期内均完全免费）；必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，公平合理，否则视为无效响应

4.3、设备安装调试完毕，工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止；坚持每年对使用人确保一次以上的高级应用培训，培训时间2天

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求