倒置荧光显微镜招标技术参数（2022）

一、设备名称：倒置荧光显微镜

1.1、适用于生物制药，医学检测、疾病预防等领域

1.2、国产

1.3、数量：1台

1.4、预算金额：5.4万元

二、技术参数

2.1、电源：AC110V 或 220V±5％  50/60Hz

2.2、具有集光器：汞灯灯箱： 100W/DC

2.3、光源：6V 20W卤素灯，亮度无极可调

2.4、具有落射器荧光装置：

2.4.1、荧光滤光片组 B激发光波段:450~490nm

2.4 .2、荧光滤光片组 G激发光波段:495~555nm

2.4.3、荧光滤光片组 UV激发光波段320~380nm

2.4.4、荧光滤光片组 V激发光波段380~415nm

★2.5、目镜：大视野 ≥WF10X(Φ20mm)

2.6、目镜筒：三目镜(倾斜30˚)

2.7、物镜：

★2.7.1、无限远平场消色差物镜 PL 4X/0.10

2.7.2、无限远平场消色差物镜 PL 10X/0.25

2.7.3、无限远平场消色差物镜 PL 40X/0.65(弹簧)

2.7.4、无限远平场消色差物镜 PL 100X/1.25(弹簧,油)

2.8、具有阿贝聚光镜：N.A.1.25可上下升降

2.9、具有蓝色、磨沙玻璃等滤色片

2.10、具有四孔(内向式滚珠内的定位) 转换器

2.11、具有双层机械移动式(尺寸：210mm×140mm，移动范围:75mm×50mm) 载物台

2.12、具有调焦机构：粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,具有锁紧和限位装置板,微动格值:2μm

三、配置

3.1、物镜                           6套                               3.2、大视野目镜                     1套

3.3、落射荧光照明系统               1套                                                                                                                          3.4、载物台                         1套

3.5、投射照明系统                   1套

3.6、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年;终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应