紫外可见分光光度计招标技术参数（2022）

一、设备名称：紫外可见分光光度计

1.1、适用于医院实验室

1.2、国产

1.3、数量：1套

1.4、预算金额：6.4万元

二、技术参数

★2.1、具有独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试、多波长测试等功能

2.2、电源：AC110V 或 220V±5％  50/60Hz

2.3、光源：氘灯和钨灯

2.4、具有灯源独立控制开关、时钟调节等选择性设置功能

2.5、具有高亮度 ≥6寸液晶显示系统：可显示和存储多组数据和曲线

2.6、具有扫描精度和扫描速度选择功能

2.7、具有双光束、双光路光学系统

2.8、波长范围：190-900nm

2.9、波长准确度：±0.1nm

2.10、波长重复性：≤0.1nm

★2.11、具有光谱带宽0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、4.0nm等≥六档自动可调功能

2.12、光度准确度：± 0.2%T

2.13、光度重复性：≤0.1%T

2.14、杂散光：≤0.01%T

2.15、基线平直度：≤±0.0003A

2.16、基线漂移：≤±0.0003A/h（500nm处）

2.17、噪声水平：≤±0.0003A（500nm处）

2.18、具有≥16mm厚铝制无变形光学基座

2.19、具有USB数据接口

三、配置

3.1、工作站软件                  1套

3.2、10mm石英比色皿              2支

3.3、10mm玻璃比色皿              4支。

3.4、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年;终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应