CO2培养箱招标技术参数（2022）

一、设备名称：CO2培养箱

1.1、适用于医院实验室

1.2、国产

1.3、数量：1台

1.4、预算金额：5.2万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±5%  50/60Hz

2.2、有效容积：200L

2.3、温度控制范围：室温 +3℃～60℃

★2.4、全温度范围控制精度

2.4.1、恒温控制误差≤±0.2℃

2.4.2、温度显示误差≤±0.1℃，

2.4.3、温度波动度≤±0.2℃

2.4.4、温度均匀性≤±0.2℃

2.5、CO2浓度控制范围≥0--20%

2.6、CO2浓度由正常值上升至设定值时，耗时＜10分钟（5%）

2.7、全范围 CO2浓度控制误差≤±0.2%     CO2浓度波动度≤±0.2%

★2.8、具有微电脑控制系统，具备数字控制和模拟控制两种方式

2.9、具有LED触摸显示屏； 能显示温度、CO2浓度、门加热、水加热、进气、水位高、水位低、修改、测量和设定参数等

2.10、具有温度检测功能、独立的水温和门温控制

2.11、CO2气体浓度检测采用先进的超声传感器

2.12、具有“AUTO START”功能，开机后进入此程序，当温度接近设定值时将CO2浓度自动校零并开始进气

2.13、具有箱内微风循环系统，确保温度、湿度、CO2浓度的均衡性

2.14、具有箱门打开时，电磁阀自动关闭，微风循环自动停止功能

2.15、具有水温、室温等多种保护功能，当显示温度超过预置温度时，可自动切断全部加热电源

2.16、具有电磁阀保护功能，防止意外断气后，因长时间通电而损坏电磁阀

2.17、具有高效过滤系统：进气口/箱体内有HEPA高效过滤器，对直径大于0.2ωm的颗粒，过滤有效率≥99.99%；内置高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体内洁净指标快速达到100级

2.18、具有304不锈钢水盘自然蒸发加湿装置，保证湿度达到95％

2.19、具有移动式紫外灯灭菌系统。灭菌灵活方便，并可用于其他仪器的消毒

三、配置

3.1、配套移动式紫外灯灭菌器                   1台

3.2、不锈钢搁/挂条                             4块/8根

3.3、硅胶管                                    2根

3.4、加湿盘                                    1个

3.5、专用减压阀                                1个

3.6、扳手/一字起                               各1个

3.7、担保书、担保注册卡                        各1份

3.8、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年;终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应