医用等离子体空气消毒器招标技术参数

一、设备名称：医用等离子体空气消毒器

1.1、适用于医院普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区、消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等在有人场所同时工作的空气消毒

1.2、国产

二、技术参数

★2.1、该设备必须在室内有人工作的环境里同时进行连续动态灭菌消毒工作，绝对保证人生安全与健康；采用网状活性炭，有效去除有机气体和室内的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，提高杀菌集尘效果

2.2、电源：AC220V±10％  50/60Hz

2.3、额定功率：110W±11W

2.4、外形：吸顶式  尺寸：≤655×655×325（mm3）

2.5、适用环境容积：≥60 m³

2.6、额定循环风量：≥600m³/h

2.7、消毒方式：等离子体＋静电吸附

2.8、等离子静电场强度：≥8500V

2.9、等离子体发生器集尘区电场强度：≥4100V

2.10、等离子体发生器使用寿命：≥50000h，高压电源使用寿命：≥50000h（提供权威机构检测报告）

2.11、等离子体密度分布：5.6×1018-1.25×1019m-3（提供权威机构检测报告）

2.12、具有负离子发生器，所产负离子浓度：≥4.82×107个/cm3

2.13、连续工作60min后，臭氧泄露量：＜0.015mg/m³

2.14、净化消毒效果（必须提供国家权威机构检测报告）

2.14.1、气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率：＞99.9%

2.14.2、对冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2清除率：≥99.99%

2.14.3、对白色葡萄球菌的杀灭率：＞99.90%

2.14.4、连续工作120min后，甲醛的净化效率：≥96.1%、氨的净化效率：≥95.2%、苯的净化效率：≥96.1%、TVOC净化效率：≥98.0%

2.14.5、连续工作90min后，空气中自然菌平均消亡率：≥90%

2.14.6、连续工作60min后，悬浮粒子浓度达到 GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中空气洁净度 8 级（相当于原100000 级）的要求

2.14.7、连续工作60min后，PM2.5去除率：>99.99%

2.14.8、连续工作30min后，PM2.5去除率：≥99.92%

2.15、具有多档风速可调及手动、智能、预约三种工作模式选择

★2.16、具有≥6个自动运行控制程序、自动开关机时段预约功能

2.17、具有高中低三挡可调风速；手控、远程红外线遥控等控制方式；手动、定时、临时等工作模式；遥控器上设有一键锁定功能

2.18、具有临时消毒功能，消毒时间以倒计时形式显示

2.19、具有数码中文显示屏，显示北京时间、温湿度、故障提醒、风速选择、定时时间段、查询显示累计时间等内容

2.20、具有自动累时维护、过滤器自动清洗报警、杀菌模块故障报警、风动系统故障报警；负离子正常工作指示、高压静电场故障指示等功能

2.21、噪声：≤56 dB

2.22、外壳整体采用优质冷轧钢板、完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高、结构牢固

三、配置

3.1、标配遥控器                       1个

3.2、生产厂家原装配置（见装箱单）

3.3、招标文件及购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：整套（含零配件）设备从验收合格之日起三年，终身维修。定期回访维护（质保期内每年至少两次）

4.2、根据医院各科室屋顶(墙体)承载能力或电源插座位置不规范等特殊情况，增加一次免费移装，确保稳固牢靠安全美观

4.3、设备安装后供方工程师及时免费对购方相关人员进行培训，至购方满意为止

★4.4、质保期内按照说明书要求及时免费进行保养（含免费更换炭网板及其它耗材等一次）；提供生产厂家原始的零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应