壁挂式空气消毒机参数

一、设备名称：室内空气消毒机

1.1、用于医院手术室、器械清洗消毒室及其它临床科室对室内空气进行净化消毒，达到无菌要求，满足医疗卫生需要

1.2、国内优质产品

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±10﹪  50Hz

2.2、输入功率：≤55W

2.3、外形：壁挂式

2.4、适用环境容积：≥80 m³

2.5、额定循环风量：≥800m³/h

2.6、消毒方式：静电吸附或等离子体

2.7、噪声：≤56 dB

2.8、负离子浓度：≥6×106个/cm³

2.9、气雾室细菌的杀灭率均≥99.90%（必须提供国家权威机构检测报告）

2.10、在连续工作60min后，空气中自然菌平均消亡率≥90%、对冠状病毒HCoV-229E清除率≥99.99%（必须提供国家权威机构检测报告）

2.11、消毒时空气中臭氧含量：≤0.06mg/m3

2.12、静电场强度≥7300V或等离子体密度分布9.16X1017 m-³～2.79X1018 m-³（提供权威机构检测报告）

★2.13、必须在室内有人工作的环境里同时进行连续动态灭菌消毒工作，绝对保证人生安全与健康；具有优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板技术，有效去除有机气体和各种异味

2.14、具有多档风速可调及手动、智能、预约三种工作模式选择

2.15、外壳整体采用优质冷轧钢板、阻燃性好，安全性高，结构牢固

★2.16、具有自动运行程序控制≥6个自动开关机时段预约功能；设计使用寿命≥4万小时（提供权威机构检测报告）

2.17、具有临时消毒功能，消毒时间以倒计时形式显示，方便医护人员操作

2.18、具有负氧离子发生装置，清新净化空气

2.19、具有数码中文显示屏，显示北京时间、温湿度、故障提醒、风速选择、定时时间段等内容

2.20、具有远红外线遥控装置（含遥控器）

2.21、具有自动累时维护、过滤器自动清洗报警、杀菌模块故障报警、风动系统故障报警；负离子正常工作指示、高压静电场故障指示等功能

2.22、必须具备国家权威部门的卫生安全评价报告

三、配置

3.1、标配遥控器                       1个

3.2、生产厂家原装配置（见装箱单）

3.3、招标文件及购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：整套（含零配件）设备从验收合格之日起三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访维护（质保期内每年至少两次）

4.2、根据医院科室调整、墙体承载能力或电源插座位置不规范等特殊情况，免费移装一次，确保稳固牢靠安全美观

4.3、设备安装后供方工程师及时免费对购方相关人员进行培训，至购方满意为止

★4.4、质保期内按照说明书要求及时免费进行保养（含免费更换炭板及其它耗材等一次）；提供生产厂家原始的零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应