医用干燥柜招标技术参数（2019）

- 设备名称

医用干燥柜

1.1、用于医院消毒供应中心对医疗器械或物品进行干燥处理

1.2、国内一线知名品牌、当前最先进的产品

二、技术参数

2.1、电源：380V  50Hz

2.2、功率：≥8kw

2.3、风机功率：≥2.8kw

★2.4、双开门（均有可视防爆玻璃窗）

2.5、内、外壳均为304不锈钢材质，四脚为带锁万向轮

2.6、全自动控制运行方式

★2.7、内腔有效容量600L

2.8、搁架层数：≥9层，单层承重量：≥10kg

2.9、能一次性处理≥16根管道及≥15个标准器械盘

2.10、温度设置范围：25℃～90℃

2.11、温度控制：热风循环，平衡调温

2.12、干燥时间设置范围：60～6000s

2.13、操作方式：液晶显示屏触摸（显示过程参数）

2.14、循环风量≥600 m³/h

★2.15、≥2种固定运行模式和可调模式（不锈钢类、导管类、塑料类、玻璃类等）

2.16、空气经过过滤器进入并加热后通过风机进入干燥箱，避免被干燥物品二次污染。过滤精度≤0.3µm

2.17、具有风机故障检测等安全装置

2.18、具备内置抽屉式接水盘

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（提供厂家原始的随货标准配置清单）

3.2、招标文件及合同内所有配置

四．售后服务

4.1、质保期：从验收合格之日算起，三年；终身维修

4.2免费安装调试整套装置（免费提供安装该设备所需的外置零配件），完工后工程师及时对购方相关人员进行操作使用及维保培训，至购方满意为止

4.3、制造厂家在长沙设有办事处和维修站，并有客户服务电话，公司有专业的售后服务部及专业工程师，接到报修后立即响应，24 小时内到达现场并处理完毕，定期回访（质保期内每年至少两次）

4.4、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术

要求

4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表

4.6、保证10年内按照合同原价提供零配件