永磁变频螺杆空压机招标参数（2022）

一、设备名称：永磁变频螺杆空压机

1.1、适用于医院口腔科专业临床治疗、制作等

1.2、国产优质产品

1.3、数量：1台

1.4、预算金额：万

二、技术参数

2.1、电源：380V  50/200Hz（变频）

2.2、功率：≥15 kW

2.3、转速：≥3000 r/min

★2.4、排气量：≥2.4 m3/min

2.5、压力：≥0.8 MPa

2.6、驱动方式：直联

★2.7、自动启动方式：变频启动

2.8、冷却方式：风冷

2.9、冷却后出口压缩空气温度：坏境温度+12C°

2.10、出口尺寸：G3/4

2.11、润滑油油量：10L

2.12、噪音值：≤76±2 dB(A)

2.13、电机防护等级/绝缘等级：IP 23/F

2.14、箱体尺寸(长×宽×高)：≤1100×730×1000

2.15、排气管道连接方式：与现有空压机并连成互锁回路接入冷干机

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

3.3、与甲方现有空压机并连且接成互锁回路的所有管道、止回阀、转换阀、接头、电缆、3极空气过滤器及零配件和耗材

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、将新购空压机排气管道与现用空压机排气管道均采用标准规格的优质钢管重新连成并连互锁回路接入冷干机，安装整体必须科学规范整洁美观（运输费、安装费、材料费等全免）

4.3、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.5、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.6、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，公平合理，否则视为无效响应