小型台式高速离心机招标技术参（2021）

一、设备名称：小型台式高速离心机

1.1、该产品必须是国际知名品牌，如是进口产品，整套装备（含所有零配件）必须是原装进口全新完好从未开封之设备

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％  50/60Hz

★2.2、免维护无碳刷变频电机，自动转头识别，无需保养

2.3、转速 ≥14500rpm

2.4、精度 ±1rpm
2.5、最大离心力 ≥21475×g

2.6、最大容量 ≥6×85mL角转子、4×400ml水平转子

2.7、 所配高速水平转子转速≥12500rpm，相对离心力≥12927xg

★2.8、具有用户自行设定程序功能，可存储≥50个程序；≥10个加速/减速曲线
2.9、时间控制：0～99h,59min

2.10、工作方式：时间控制、连续运转、短时运转

2.11、具有定速计时功能
2.12、噪音：< 60 dBA
★2.13、符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证, 具有并提供医疗器械注册证
三、配置

3.1、水平转子24x1.5/2.2mL                1个

3.2、离心管                               5包

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.6、如是进口产品,提供进口设备入关齐全合法手续的所有资料和中英文说明书