#### 种植机招标技术参数（2021）

- 设备名称：种植机

1、国际一线知名品牌;

2、若国外品牌，整套设备必须完全是原装进口产品

二、技术参数

2.1、电源：220v～240v±10％、50～60Hz

2.2、超大液晶显示屏，带背景光，可显示转速、扭矩、冷却水、转速比、故障报警信息等

2.3、控制系统：微型电脑控制、按键式面板、多功能防水脚踏开关

2.4、控制程序≥5个

2.5、可设置习惯记忆程序，便于医生随时取用，可储存≥10次报警信息，便于以后维护检测

2.6、内置扭力扳手的操作程序，能够替代手动锁种植体，一机多用

2.7、超静音无碳刷微型马达，功率≥70w

2.8、马达转速：300～40000 rpm/min可调

★2.9、马达扭矩：5～70Ncm可调

2.10、具有扭矩过载保护，当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止

2.11、具有强大的外科动力功能、可接多种外科手机，可连接标准E型接口的直弯外科手机，及各种骨锯。不同速比手机完成不同的外科手术

2.12、马达接口对配置的各种手机具有自动识别功能

2.13、种植手机为自发光，不需要任何附加设备可以把不带光系统升级为带光系统

2.14、具有20:1自发光弯手机，表面具有抗菌防滑涂层，且整个手机可轻松手动拆卸成四个部件

2.15、带有LED照明灯、光亮度均衡

2.16、具有手机冷却蠕动注水泵，水量可调，并能与主机显示屏一起控制冷却水的开关

2.17、具有可拆卸外给水管夹、按压式卸针、六角型夹持系统、能够适应种植手术过程中种植、植骨的不同需要

★2.18、种植手机、马达以及马达连线均可135°高温高压消毒

2.19、具有防水多功能脚踏开关可控制程序选择、马达选择、马达正反转选择、水泵选择及种植手机工作和速度

三、配置清单：

1、种植主机                          1台

2、脚控开关                          1个

3、无碳刷微型马达                    1台

4、马达连线                          1组

5、手机支架                          1个

6、20:1带光纤种植手机                3把

7、锁定销                            2个

8、冲洗管                            3根

9、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务：

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话。

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应