电泳扫描仪招标技术参数（2021）

一、设备名称：电泳扫描仪

1.1、用于医学实验中分析蛋白、核酸（单、双面）电泳、生物芯片等定量定性分析

1.2、国内知名品牌，整套设备必须是原装全新完好从未开封之产品

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±10％     50Hz

2.2.CCD相机

2.2.1、全自动F1.2

★2.2.2、具有≥6倍光学变焦镜头

2.2.3、焦距8－48mm，可调

★2.2.4、像 素 ≥140万
2.2.5、灰 度 16bit

2.2.6、灵 敏 度 ≥10ng DNA

2.2.7、动态范围 ≥3.4OD

2.2.8、具有CCD硬件暗电流校正技术和像素点缺陷校正技术，提高检测信噪比，保证图像最佳效果

2.3、暗箱

2.3.1、具有470nm透射蓝光仪，可与紫外台切换使用

2.3.2、具有306nm推拉式紫外透射仪，可作为切胶仪使用

2.3.3、具有紫外白光转换板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像

2.3.4、具有两侧落射LED白光光源，能量0-100%可调，用于可见光样品的拍摄

2.3.5、 具有两侧落射LED蓝光光源，能量0-100%可调，可用于SYBR Green，Gel Green

2.3.6、具有磁吸式门锁，呼吸灯式LOGO，可根据设备状态显示不同效果等成像应用

2.3.7、切胶防护板可过滤＞99.9% UV/蓝光辐射

2.3.8、具有激光十字定位，无需刻度背景板，定位精准

2.4、软件

2.4.1、可自动调焦、聚焦，无需手动，一键拍照

2.4.2、可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行测量或计数分析

2.4.3、具有图像获取、增强和分析功能

2.4.4、具有"饱和区域校正（Flat field correction）"、"光源校正（illumination correction）" 等技术，可以优化成像性能和定量分析能力，使分析的结果更加准确

2.4.5、具有结构特色操作流程辅助工具，使软件操作简单易用

2.4.6、可对图片进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作

2.4.7、三步式泳道及条带分析，快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量

2.4.8、自动保存使用记录和使用状态，符合GLP规范

2.4.9、具备完全符合国家相关规定的所有资质证书

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年（如厂家保修年限超过3年，则按厂家保修期执行），终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应