2.15、具备多功能自动保护功能：如无水、低压、过载等保护；

2.16、具备水箱液位全自动控制；水箱液位全自动控制；主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动，同时保护每台泵不至于空转而损坏同时监控并显示两路水质电导率（源水电导率、出水电导率）水质电导率不合格设限报警；

2.17、系统设备具备升级功能，多点分质恒压供水，高效方便；

2.18、纯水管全部采用国标塑料管卫生级PPR热水管（管径按工程设计要求确定）；

2.19、纯水机供水系统必须设计安装成循环水系统(供每台牙科综合治疗机的纯水管都必须与纯水循环管道连接，使纯水能回到纯水储水罐内行成循环回路，没有死角)；

2.20、彻底杜绝细菌及内毒素的滋生，采用内毒素控制器技术或相应的应对措施；

2.11、配套安装臭氧消毒机、紫外线消毒等装置，定时自动对储水罐内纯水进行消毒处理；

2.12、原水储水罐，304不锈钢  厚 ≥3mm  容量 ≥1200L；

2.13纯水储水罐，304不锈钢  厚 ≥3mm  容量 ≥1200L；

2.14、具备双泵轮流供水（一机一备，含应急备用供水泵）功能，扬程≥30米；

2.15、系统采用一级反渗透工艺，能在安全、稳定、节能的状态下长时间运行；

2.16、机架（或机柜）采用SUS304全不锈钢制作，杜绝水对机架的腐蚀和氧化，并保障操作人员的使用安全；

2.17、主机管路全部采用不锈钢管，保障纯净水质安全；

2.18、预处理部分采用三级过滤，机械过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成（多介质过滤器，活性炭过滤器，精密过滤器）

2.19、采用高灵敏度的电导率传感器精确连续在线监测，保证产水质量，并有压力、流量等显示；

2.20、完善的保护功能，能在低压、高压的情况下自动保护并报警，确保系统安全运行；

2.21、采用进口品牌压力罐、自动冲洗控制装置、反渗透膜（采用抗污染能力强、产水量大、使用寿命长）等优质部件

2.22、增压泵体采用最先进专业泵，配置符合水处理设计流速的过滤器；

2.23、采用节能安全的双路供水工艺，保证运行过程的连续性和安全性，并可同时进行复用等工作；

2.24、牙医机直供管路上无任何储水装置，符合国标2008版医用水设备设计规范；

2.25、人机对话使用大尺寸触摸屏，方便观察和使用，并可免除各种按钮器件频繁使用带来的故障发生率；

2.26、系统设置有自动和手动两种运行模式，自动化控制装置采用进口名牌PLC（可编程控制器）作为中心控制元件，通过多点多路水位传感器，动态压力控制器监测各部件的运行情况，实现自动化运行。手动装置主要用于系统安装调试和维修时使用；

2.27、水质实时监测，直接显示，操作人员可以随时观察纯水水质情况。

2.28、有ISO9000质量体系认证证书

三、配置

生产厂家标准配置和买卖合同所需配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修保养（含零配件及耗材）三年，终身维修。定期回访（质保期内每季度至少1次）

4.2、质保期内定期（每半年一次）免费联系第三方权威检测机构进行水质检测，并提供有效的检测报告；如有不达标项目，立即进行整改处理。

4.3、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止

4.4、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表

4.6、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话