氧化铝托槽喷砂枪招标技术参数（2022）

一、设备名称：氧化铝托槽喷砂枪

1.1、适用于医院正畸科医生对患者所脱落的托槽进行清理，通过喷枪喷射磨料到托槽底板表面，清除托槽底板树脂粘结剂杂物等，从而可以重复利用粘接托槽

1.2、国产

1.3、数量：18支

1.4、预算金额：3.6万元

二、技术参数

2.1、工作气压：0.3 mpa～0.4mpa

2.2、工作水压：0.2mpa～0.4mpa

2.3、工作头喷砂量：1.5g/min～3.5g/min

2.4、工作头喷水量：≥30ml/min

★2.5、喷砂嘴材质：钨钢

2.6、喷砂嘴口径：0.5mm

★2.7、喷砂头可360度旋转

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年;终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应