AED招标技术参数（2024）

一、设备名称：AED体外除颤器

★1.1、适用于非医疗专业人士在公共场所抢救危急病人

1.2、国产、不排除进口产品

1.3、数量： 台

1.4、预算金额(申购科室)： 万元

二、技术参数

2.1、整机重量（含电池）轻便，有便携把手，具备高便携性；2.2、防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别 IP55

2.3、具有双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

2.4、输出能量：成人最大能量可支持 360J

2.5、具有用户自检和设备自检功能。支持每日、每周、每月、每季度的用户自检；支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态；具有设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态

2.6、除颤性能：从开机到 200J 放电准备就绪用时＜8s，开始 AED 分析到 200J 放电准备就绪时间＜5s

2.7、电极片：电极片在待机状态与主机预先连接，电极片上有粘贴方式示意图、有效期自检功能和过期提示，可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

2.8、 电极片有效期：≥3 年

2.9、具有≥7 英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作，彩色显示屏，分辨率≥800×480 像素

2.10、屏幕可显示 ECG 波形，能根据环境光强度自动调节屏幕亮度，适应野外抢救现场强光嘈杂等环境下使用

2.11、具有一键成人/小儿患者快速切换功能，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式（30︰2、15︰2、仅按压模式）

2.12、具有智能语音播报功能。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

2.13、具备录音功能，可保存≥60 分钟抢救现场录音

2.14、具有数据传输和存储功能：.内存储容量≥1GB，可存储≥1000 份自检报告。可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据、录音数据等；具有 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据

★2.15、电池待机时间≥4 年， ≥300次200J 除颤治疗或≥200 次 360J 除颤治疗，可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间和≥10次 200J 除颤充放电（适合条件下）

2.16、设计使用年限≥10年

三、配置

3.1、自动体外除颤器主机                 1 个

3.2、一次性电极片                     2 副

3.3、一次性免维护不可充电电池         1 个

3.4、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年；质保期满后终身维修, 不收其他任何费用，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）; 提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、若是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书