牙科手机养护一体机招标技术参数

- 设备名称：牙科手机养护一体机

1.1、适用于医院口腔科牙科治疗机上高、低速手机注油

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额（申购科室）：  万元

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±10％   50/60Hz

2.2、额定功率≥400W

2.3、油罐容量≥1L

2.4、空气压力：0.4-0.6MPa

2.5、工作噪音 ≤ 70dB（A）

▲2.6、具有LCD触摸屏操作界面;微电脑控制；具备优质高精密注油泵；不锈钢内胆，一体化设计

▲2.7、具备预干、注油、养护（深化油脂浸润）、干燥一体化功能

2.8、完成预干、注油、养护、干燥全套程序时间≤20min

▲2.9、具备一键全自动注油功能，完成注油时间≤5分钟

2.10、具有注油量大小调节功能

2.11、具有：预干，注油、养护，干燥，四个程序分别设置功能

2.12、 具有≥6次吹排油程序，加强润滑油吸收，同时排除多余油脂

2.13、具有时间设置功能

2.14、具有≥14支高速手机（国际标准六孔自锁式接口）和≥6支低速手机同时进行注油养护的自锁式快插接口

2.15、具有转换控制开关，当同时放置好所需注油的高、低速手机后，可通过转换控制开关，分别对高速手机或低速手机进行注油养护

2.16、具有注油干燥等工作进度提示功能

2.17、具有密闭的防油污系统

三、配置

3.1、快换插头（型号满足使用科室要求）        40个

3.2、生产厂家原装配置及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年；质保期满后终身维修，不收其它任何费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求