便携睡眠呼吸记录仪招标技术参数

一、设备名称：便携睡眠呼吸记录仪

1.1、适用于医院对患者实时监测与记录睡眠呼吸数据，为医生提供可靠的诊断依据。体积小巧、重量轻，便于携带和使用功耗低

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额（申购科室）：  万元

二、技术参数

2.1、具有红外光谱反射式生命体征监测技术

2.2、侦测红外波长-910nm、红光波长-660nm，误差≤2%

2.3、测量准确度：SPO2≤±3%（70%～100%）（静息状态），

心率≤±3%或≤±3bpm取大者（30bpm～180bpm）（静息状态）

2. 4、监测方式：穿戴、佩戴，支持离院监测；无任何异物感

2.5、测量部位：包括但不限于手腕部、手掌、脚踝内侧

2.6、监测人数：同时监测≥5人次/晚；可无限扩展人数

2.7、具有监测包括但不限于对人体血氧饱和度、心率、体动进行连续测量和数据存储、数据分析、自动分析、氧减指数（ODI）、氧减事件及分布、MOS评分、睡眠分期、心率变异性等数据指标等功能

2.8、具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能，自动分析、自动生成报告

2.9、具备报告管理、设备管理、功能管理分析软件系统

2.10、学术研究管理软件方便学术交流;回放分析软件功能丰富，以色标标记睡眠各期纺锤波、K复合波、DELTA波、REM期的反相眼球运动。可行远程呼吸机实验和清醒维持实验

2.11、具备教学软件，在线帮助软件、FFT脑能量分析软件

2.12、具有包括电脑不限于自动生成报告且支持自定义医生意见模板报告生成模式

2.13、电池续航时间≥12h，监测记录永不丢失

2.14、具有配套图文工作站

2.15、具有国家CFDA医疗器械注册证

三、配置

3.1、配套图文工作站（CPU英特尔I7及以上处理器、

内存256G以上、独立显卡、硬盘1T以上、24寸以上液晶屏）                                              1套

3.2、传感器（包括口鼻气流传感器、鼾声传感器、胸腹呼吸传感器等）                                       各1套

3.3、可充电锂电池、数据线（用于数据传输和充电） 1套

3.4、电极片、胶带等                             1套

3.5、穿戴式血氧监测仪                          ≥5个

3.6、多功能盒                                  ≥5个

3.7、呼吸运动检测仪                              1个

3.8、睡眠监测数据分析软件                     1套

3.9、箱式数据连接器                           1个

3.10、AI睡眠筛查服务系统                     1套

四、售后服务

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备（含所有配置）三年；质保期过后，终身维修，不收其它费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实

4.2、开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

4.3、设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.4. 提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求