电动吸引器招标技术参数

- 设备名称：电动吸引器

1.1、可移动式医用吸引装置。用于医院手术室、病房等，抽吸病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体

1.2、国产

1.3、数量： 台

1.4、预算金额(申购科室)：  万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10% 50Hz

2.2、输入功率：≥400VA

2.3、外形结构：全塑外壳（ABS一次成型），手推式

2.4、具有有手动开关和脚踏开关

2.6、工作方式：间隙加载连续运行

2.7、抽气速率：≥20L/min

★2.8、负压调节范围≥-0.013～-0.090MPa，可调

2.9、泵结构：进口膜式泵

2.5、具有溢流保护装置，防止液体进入泵内

2.10、吸液瓶容量≥2500ml×2（个）

★2.11、噪音：≤65dB

三、配置

3.1、厂家原装标准配置

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年。质保期满后终身维修，不收任何其他费用，只收取配件的成本费,其价格不得超过合同协定标准; 定期回访维护（质保期内每年至少两次）;提供该设备厂家零配件、耗材价目表；要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求