血细胞分析仪招标技术参数

一、设备名称：血细胞分析仪

1.1、适用于医院化验室临床检验中对血液细胞计数，白细胞五分类，CRP的检测等

1.2、国产

1.3、数量：台

1.4、预算金额(申购科室)：万

二、技术参数

2.1、电源：100-240V±10%，50/60Hz~±1Hz，可连续 24小时开机

2.2、五分类血常规检测原理：采用激光散射技术，实现白细胞五分类检测

2.3、进样器容量 ≥60个样本

2.4、进样方式：具有自动封闭进样和手动开放进样方式

2.5、最小用血量 ≤ 20μL

2.6、血样模式：静脉全血、末梢全血、预稀释等模式

2.7、血常规线性范围：WBC：0-400.0×109/L， PLT：0-5000×109/L

2.8、CRP线性范围：0.3-300mg/L

2.9、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

2.10、特定蛋白检测原理：采用胶乳增强免疫散射比浊法检测全程CRP

▲2.11、检测速度 ≥90样本/小时

2.12、检测模式：CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF等全血检测模式

2.13、检测图形：散点图≥3个，≥1个三维散点图

2.14、携带污染率： CRP≤1%

2.15、质控管理：具有L-J 质控；具有原厂生产的试剂、校准品，可提供溯源体系报告。

2.16、具有试剂存储功能：主机内置CRP抗体试剂冷藏装置，关机后保持制冷

2.17、具有数据存储功能：仪器主机至少可存储20万条样本数据信息

2.18、研究参数 ≥6项，含异常淋巴细胞和有核红细胞研究参数

2.19、报告参数 ≥26项（不含直方图及散点图）

2.20、具有自动休眠功能，主机停止操作进入休眠状态所需等待的时间可自定义设置

2.21、血细胞五分类检测试剂种类≤4种，价格不高于医院在用品牌类似功能试剂的价格, 且为阳光网及子系统挂网产品

2.22、厂家具有CNAS认可的标准化血细胞参考测量实验室，保证结果准确具有溯源性

★2.23、设备必属在国家卫生健康委临床检验中心全国全血细胞计数室间质量评价中，“所属组”有列投标品牌（提供一份2023年及以后厂家或使用单位参评全血细胞计数检测的“2023年全国临床检验室间质量评价报告”；必要时，协助专家组或医院进行网络溯源查询验证）

★2.24、具有数字处理图文工作站，可安装LIS系统的电脑和打印设备或配套提供满足LIS安装配置的电脑和打印机；设备支持与LIS系统双向通讯/单向通讯; 提供LIS通讯端口并与医院LIS系统及其他信息软件系统的连接

三、配置

3.1、数字处理图文工作站                   1套

3.4、配套完全满足该设备使用功率要求、续航时间≧60min 优质 ups稳压电源                              1台

3.5、原厂配套试剂                          1批

3.6、产品说明书                            1份

3.7、提供厂家标准配置（标准配置清单）及合同内所含配置

四、售后服务

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费维护保修（含零配件、软件维护等）五年；过质保期后，终身维修, 不收任何其他费用，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；投标人提供厂家盖章的服务承诺书原件，厂家需配备受过专业培训的售后服务人员（提供服务人员相关资质证明材料）。仪器发生故障时，供方2小时内响应，24小时内到达用户现场并排除故障；48小时内无法修复时免费提供备用机，特殊问题另行协商解决；定期回访（质保期内每年至少两次）；承担提供LIS通讯端口并与医院LIS系统及其他信息软件系统的连接的全部费用；血细胞五分类检测试剂价格不高于医院在用本品牌或同类品牌试剂价格,且为阳光网及子系统挂网产品；在有效使用年限内，厂家必须按照行规要求，坚持每年2次来院现场进行校准维护，并出具有效的校准报告（质保期内均不收取费用）；提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.3、在投标文件 “采购需求（技术参数）偏离表”中所有“响应”的项目，均需提供相应的佐证资料并注明其在投标文件目录中的页码、条款序号等，否则，视为不能“响应”；佐证资料以投标货物制造商公开发布的设备技术白皮书或印刷资料为准，需提供其原件或复印件并均加盖制造商公章。否则视为无法满足用户技术要求