医用高温封口机招标技术参数

一、设备名称：医用高温封口机

1.1、适用于医院供应室对消毒器械包装纸袋进行裁切封口等

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额(申购科室)：  万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％  50/60Hz  ≤500W

2.2、封口速度：≥10±0.5m/min,采用光控技术实现封口打印自动检测

2.3、封口留边：0～35mm可调

2.4、封纹宽度：≥12mm

2.5、具有电脑智能温度控制，工作温度：60～220℃任意设置

2.6、控温精度:≤±1%

2.7、具有预设四种常用温度，分别为60℃、120℃、180℃、220℃，并可根据用户需求实现快速切换

2.8、具有微电脑控制的快速升温和降温机构，减少升降温等待时间。从常温至180℃升温时间≤40s

2.9、具有与温度联动的排风辅助降温系统快速降温自动停止工作并快速自动进行调整恢复正常状态

2.10、具有先进的平板式陶瓷加热组件

▲2.11、具有采用浮动式恒定压力压合结构设计，能封立体袋和不同厚度的纸袋口

2.12、具有≥7寸彩色液晶触控屏(非按键式)，图形化操作界面，中英文显示打印切换，键盘输入控制等

2.13、物品名称可预设60项，方便快速选择使用

2.14、具有内置时钟、参数可以设置并有自动储存功能

2.15、具有正序（降序）封口计数器，可对0～9999以内的封口数量统计

2.16、具有打印边距、打印间隔符号等特殊功能

2.17、具有智能节能待机恢复功能；待机时间和待机温度可调

2.18、具有故障自动报警指示，工作过程自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示

2.19、具有封口检测模式，该模式下进行测试，可打印灭菌日期、温度、压力、速度、封口时间、设备编号等需要记录的影响封口效果的参数

2.20、具有中文和英文双操作打印系统，可任意切换，中文操作状态下，可实现汉字和符号的打印；英文操作状态下可以实现英文和符号的打印

2.21、具有在运行鉴定状态下，可以实现测试时间、封口温度、压力、速度、时间等参数的中英文打印功能

2.22、具有内置2台针式打印机，设置打印事项简便快捷，打印字体宽窄可调

2.23、打印功能可一键全部关闭或按需要关闭某个条目

▲2.24、具有打印单、双行字符并能自由切换功能，可打印两行内容，可通过系统设置调整为单行打印，可单独调整某条打印内容为第一行显示或第二行显示；具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，特别包含灭菌日期、失效日期、灭菌批次、灭菌器号、灭菌锅次、科室名称、器械名称、操作者名称（代码）自定义内容等

2.25、具有中英文双行打印功能

2.26、具有根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋，实现在封口前纸塑袋宽度不足提醒系统

2.27、具有灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整，闰月、大小月自动调整功能

2.28、打印内容可反转180°

2.29、具有历史数据查询功能和USB数据导出功能

2.30、具有304不锈钢外壳

2.31、具有配套的滚轴式工作台，辅助封口机工作

2.32、具有9001认证、CE认证、第三方检测报告等资质证件

三、配置

3.1、滚轴式工作台                            1台

3.2、厂家原装标准配置购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年。质保期满后终身维修，不收任何其他费用，只收取配件的成本费,其价格不得超过合同协定标准; 定期回访维护（质保期内每年至少两次）;提供该设备厂家零配件、耗材价目表。要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求