压膜机招标技术参数

一、设备名称：压膜机

1.1、 适用于口腔科制作正畸压模保持器、漂白牙套及预成护齿套等

1.2、国产

1.3、数量： 台

1.4、预算金额（申报科室）：  万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％   50/60Hz

2.2、功率 ≥250W

2.3、具有加工正畸压模保持器及漂白牙套、功能预成护齿套等功能

2.4、具有中波红外加热功能，免接触红外温度传感技术，无需预加热，启动电源即可压模操作

2.5、具有精确测定加热模片实际温度功能

▲2.6、具有内置真空泵

2.7、真空压力：≤ — 0.75bar

2.8、具有带插销节的张力圈，可牢靠固定膜片

2.9、具有透明观察窗，可直接看到加热和塑形过程

▲2.10、适合直径120mm，厚度0.1mm～4mm的所有膜片加工制作

2.11、具有安全保护功能，当超温或长时间无人操作便自动断电保护

三、配置

3.1、带孔的金属圆盘                        1个

3.2、膜片基础套装                         全套

3.3、热加工成型膜片材料的信息表

3.4、厂家原装配置及购销合同所含配置

四、售后服务

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年。质保期满后终身维修，不收任何其他费用，只收取配件的成本费,其价格不得超过合同协定标准; 定期回访维护（质保期内每年至少两次）;提供该设备厂家零配件、耗材价目表；要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求