医用冷藏箱招标技术参数

一、设备名称：医用冷藏箱

1.1.适用于医院检验科存放试剂及标本

1.2.国产

1.3.数量:  台

1.4.预算金额(申报科室)：  万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％   50Hz

2.2、外形：立式，上下门

★2.3、有效容积：≥260L。冷藏室≥160L

2.4、冷藏室内配置高密度浸塑钢丝搁架，冷冻室内配置透明抽屉

2.5、箱内温度设定范围：冷藏温度2℃～8℃，冷冻温度-10℃～-26℃可调

温度均匀精度：冷藏室±3℃，冷冻室±3℃

冷藏室具有高品质冷气循环风机，确保室内温度均匀性

具有LCD液晶显示屏，显示设置、运行等数据

具有高精度微电脑控制系统，冷藏、冷冻温度双显示

具有多重保护功能：开机延时、停机间隔等

具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警

2.12、具有多种故障报警功能：高低温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警等

2.13、具有自动化霜功能

2.14、具有安全门锁设计，防止随意开启

2.15、具有前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动平稳安放

2.16、具有冷凝水自动蒸发装置

2.17、设计使用寿命≥8年

2.18、具有医疗器械产品注册证

三、配置

3.1、厂家原装标准配置

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

★4.1.质保期：从验收合格之日起整机（含零配件）全免费保修五年;质保期满后终身维修，不收任何其他费用，只收取配件的成本费,其价格不得超过合同协定标准; 定期回访维护（质保期内每年至少两次）;提供该设备厂家零配件、耗材价目表；要求品种齐全，货真价实

4.2.设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求