封口切割机招标技术参数参数（可追溯）（2021）

一、设备名称：医用封口切割机

1.1、适用于医院供应室、化验室等需要用纸塑类复合灭菌消毒袋封口加工的部门

1.2、国内一线知名品牌

二、技术参数

2.1、电源： 220V±10% 50Hz

2.2、功率≥500 W

2.3、工作温度： 60～220℃任意可调 ，控温精度 ≤ 1 %

2.4、封合纹线宽度：≥12 mm 封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求

2.5、封口边距： 0～35 mm 可调

2.6、封口速度： ≥10±0.5 m/min（采用光控技术实现封口打印自动检测）

2.7、自带正序（降序）封口计数器

2.8、具有微电脑智能控制的快速升温和辅助降温系统

2.9、具有工作过程自动检测、故障自动报警或提示功能

2.10、具有自动保护功能，当封口温度超过或低于工作温度一定范围时，机器自动停止工作

2.11、具有浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋对的封口需要

2.12、智能待机，待机时间和待机温度可调节，可高速恢复到工作温度

2.13、外壳材料：优质304不锈钢板

2.14、最先进的平板式陶瓷加热组件

★2.15、≥7＂彩色液晶触控屏、内置时钟和参数可任意设置自动储存，能使用多种输入方式对设备使用参数和需打印的操作者、科室、物品名称和自定义内容进行更改和设置，每单锅可保存≥60项信息，方便快速选择使用

★2.16、自带打印参数数据库，也可以利用无线路由惊醒封口参数的记录，实现≥八百万次封口及打印信息的储存，方便追溯、查询

★2.17、内置打印系统，具有中文、英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、灭菌器号、操作者、物品名称以及科室等各种打印功能；字体宽窄、间距可调；打印功能可一键关闭，也可选项关闭某条目；封口序列号、CE 认证符号及设备编号也可一键开关

2.18、自带打印边距、间隔符号、间隔长度、封口序列号等功能

2.19、灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整，闰月、大小月自动调整

2.20、具有外置针式打印机，可通过电脑打印病人义齿信息条（字符不限），粘贴在义齿出库一次性封口袋上，打印模式必须满足需求科室要求

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件、软件维护等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套设备全免费送货至购方指定位置安装调试；完成后，供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应