综合治疗机招标参数（2019）

- 设备名称：牙科综合治疗机

产品必须是国内一线知名品牌，并且是该产品系列的最新款。

- 技术参数

  - 电源电压：220V ±10%

  - 电源频率：50Hz/60Hz

  - 输入气压：550kpa-800kpa   有气压表显示

  - 输入水压：200kpa-400kpa   有水压表显示

  - 水压为200 kpa时，冲盂达到盂底整周。

  - 排水速度：≥4L/min

  - 吸唾器：工作压力为550 kpa时，吸引流量≥400ml/min；牙科椅承载能力≥135kg

  - 抽吸系统与中央负压系统对接。

  - 电动牙科椅可设置2组以上≥8个电脑程序，椅位互相独立，可满足二位牙医师设置不同的椅位要求，医生可以按需设定治疗椅位（操作简单、不需要专业人士来设定）

  - 电动牙科椅具备故障自动检测功能，根据出现的不同数字代码，准确反馈牙科椅故障原因，以便制定排除方法。

  - 电动椅动态广: 椅位最低40厘米;最高85厘米 能满足各种治疗需求位，头靠单手柄控制双关节, 可随意调整,可反方向使用。 满足就诊需要。

  - 电动椅的椅背长度5节可调，方便不同身高（从小孩到身高195CM成人）病人的需要。

  - 椅子在升降瞬间有延时功能（速度10-30MM/S）低噪音丝杆传动，升降平稳；牙科椅具有PWM（直流、变频、调速）系统，结合进，使牙椅具有启动柔性、升降平稳及上下无冲击感的特性，进口低压直流电机。

  - 手机架采用上置拉杆式形式，拉杆拉出回放的范围内轻≥170°的范围内轻松地拉出和轻松地放回自如，方便医生操作及病人上、下。

  - 治疗机筒体可旋转，筒体外旋以方便助手有足够的空间配合医生操作。筒体内旋，方便患者使用痰盆。

  - 八按钮四手操作助手架，助手架需配有牙科椅升降、仰卧和冲盂、漱口水的功能控制开关，助手架需带有供助手使用的三用枪、吸唾器。还可放置其他选配器械。

  - 陶瓷痰盆，使用高质量的陶瓷材料，便于清洗。

  - 管路，治疗饥内部进水管路均为优质透明进口PU管，具有很强的抗拉、抗折、抗腐蚀性，正常使用寿命≥8年。

  - 下水能与中央负压系统对接（含对接配件）。

  - 可调光进口口腔冷光灯，配置两档可调光手术冷光灯。光斑清晰，亮度适宜。

三．配置

1、进口高速手机							                2 支

2、进口低速气马达                                   1 套

3、三用喷枪(直、弯)                              各 1 套

4、进口可调光口腔冷光灯                             1 套

5、冲盂漱口定量给水自动控制系统                     1 套

6、强力吸引器和吸唾器                               1 套

7、气控脚开关                                       1 套

8、电动牙科椅(带≥8个电脑程序)                     1 套

9、八按钮四手操作助手架                             1 套

10、牙科椅双重（器械盒及助手架）控制系统            1 套

11、电动牙科椅下降、后仰安全系统                    1 套

12、医生座椅（圆型和U型的医生座椅可供用户选择）    1 只

13、护士座椅                                        1只

14、光固化机                                        1支

四．其他要求

1、质保期：自验收合格之日起，整套设备质保期为五年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）。

2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

3.必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求。

4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表。

5、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客户服务电话。