全自动凝血分析仪技术参数（2018国产）

- 设备名称：全自动凝血分析仪

用于血栓与止血项目检测；适用高龄产妇，肥胖、糖尿病、口腔软组织疾病等及时给出项目齐全且结果准确的检验结果，用于开展更多的凝血项目。

国内一线知名品牌

- 技术参数

2.1、电源：～220v ±5％   50-60Hz

2.2、★采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、测试速度： 350PT/H  D二聚

2.3、体检测速度：60 T/H

2.4、准确度： ±3％

- 2.5、重复性误差：不大于3％

- 2.6、温度稳定性：±0.2℃

2.7、凝固法检测通道： 4个

2.8、免疫比浊法检测通道：6个独立通道

2.9、各种方法检测通道互相独立，可各自同时进行测试

2.10、标本位：80个，均带LED指示灯，原试管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管试剂位：28个，均带LED指示灯，带24个试剂冷藏位

2.11、传送系统：具有高寿命、自动抓杯系统；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示；

2.12、具有两种急诊检测方式：3个专用急诊位，并且任意已放入标本可设成急诊

2.13、具备双针加样，试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制

自动稀释：样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验

2.14、★自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释

试剂针具有加热功能，能实现自动补偿温度

2.15、具备1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯

2.16、具有内置条码扫描装置，进样时即时扫描标本信息

2.17、配有中文操作系统，图形显示软件等，操作方便

2.18、支持LIS/HIS双向通讯数据传输

2.19、生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证

三、配置

3.1. 提供原生产厂家标准配置（含全自动血凝分析仪控制软件光盘）

3.2. 提供原生产厂家原始的随货标准配置清单

四．售后服务

4.1、质保期：从验收合格之日算起，三年质保期

4.2、提供生产厂家原始的零配件价格表