## 数字式心电图机技术参数（2018）

- 设备名称：全功能数字式心电图机

1.1 必须符合电磁兼容标准（提供电磁兼容合格检测报告）

1.2 必须通过国家计量认证。（提供制作计量许可证书）

- 技术参数

2.1 一体化数字心电图机

2.2 电源：AC 220V

2.3 标准12导﹢同步心电向量采集

2.4 全触摸显示屏幕 ≥10.1寸

2.5 输入回路输入电流：≤0.1μA

2.6 输入阻抗：≥10.0MΩ

2.7 耐极化电压：±600mV

2.8 共模抑制比：≧89dB

2.9 频响范围：0.05-250Hz全频滤波

2.10 定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差为±5%

2.11 配有LAN、microUSB、USB与RS232接口

2.12 内置4G卡槽，支持移动、联通、电信全网通（不接受外接方式）

2.13 无线WIFI模块，支持2.4G/5G无线网络

2.14 连续工作≥8小时

2.15 采集时间≥30分钟

2.16、具有智能起博实时监测功能，采集时能对起博心电进行预警（提供心电图采集设备功能截图）

2.17支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰

2.18支持阿托品试验采集及处理流程，采集时能对注射事件进行标记

2.19 支持连续采集10分钟以上心电图波形，并保存和上传

2.20 安卓操作系统，内置远程更新功能OTA

2.21 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据

2.22 具备Worklist功能

2.23 具备自动分析诊断分级功能

2.24 可输出XML、PDF、HL7、DICOM格式

2.25数据传输和医院现有网络实现无缝对接，可实时传输心电数据到其它医院诊断（免费开通）

- 配置

3.1 标配

3.2 配专用推车

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起质保期为三年

4.2、提供厂家原始正版的零配件、耗材价格表