病人监护仪招标参数（2018）

- 设备名称：病人监护仪

国内一线品牌

- 技术参数

1.  电源：220v/50Hz

- 插件式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者

- NIBP测量过程中可选择初始充气压力，提高测量的准确性和病人的舒适性

- 8通道波形显示，可升级触摸屏

- 彩色高分辨率达800×600，≥12寸彩色LED显示屏

- 可同屏显示7导/12导ST值，具备ST段分析及ST模版功能

- 具有同时对心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率和双通道体温监测功能

- 可升级旁流呼气末二氧化碳插件模块，具备积水杯设计，可有效防止呼吸回路中水汽对于监测的干扰，采样抽气速率低至70mL/min

- 具备360度报警灯设计，保证任何方向都可观察到报警信息

- 可升级双通道有创血压插件模块，支持IBP波形显示的多通道叠加，可实现PPV及PAWP参数的监测

- 可升级12导心电及有创心排量等参数监测

- 心电和呼吸采用全球领先ASIC（专用集成电路）芯片技术，功耗更低，稳定性更高

- 心电监测具备智能导联脱落监测技术，个别心电导联电极片脱落时可自动检测并提示，并自动选择最佳导联进行持续监护

- 心电监测具备ECG多导同步分析技术，在某一导联出现干扰时能智能同步对其他导联进行分析，保障心率检测的准确性

- 心电算法提供≥22种心律失常事件分析，保障突发心律失常患者的有效监护

- 血氧监测显示PI血氧灌注指数图形及数字，有效反映血氧监测信号强度及所监测病人的灌注情况

- 血氧监测技术采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术，保障了血氧监测的准确性

18. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

19. 具有三级声光报警，参数报警级别可调

20. 具有掉电存储功能及Nurse Call报警功能

21. 具备报警集中设置功能

- 支持中/英文字符输入，具备血液动力学、药物等多种计算功能

- 数据存储功能：≥100小时趋势图表、≥90个报警事件、≥90个心律失常、≥900组NIBP测量的数据存储和回顾功能及≥36小时全息波形回顾

- 具备他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

- 具备5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置

- 同品牌具备遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网

- 配置1块锂电池，＞4小时以上的工作时间

- 整机无风扇设计，可有效降低院内交叉感染及环境噪音干扰

- 主机（带电池）重量≤4.2kg

- 防水等级达到IPX1标准

- 通过CE、FDA认证，具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证

产品使用材料通过了UL安全认证，整体通过了ETL安全认证

三. 售后服务

1. 自验收合格之日起质保期为三年

- 提供厂家原始正版的零配件、耗材价格表