手机注油机招标技术参数

一、设备名称：手机注油机

适用于医院口腔科牙科治疗机高、低速手机注油

二、技术参数

1、电源：AC 220V±10％   50/60Hz

2、额定功率：≥500W

3、具有LCD触摸屏操作界面

★4、具备预干、注油、养护、干燥一体化功能

5、具有全自动注油功能，注油量可任意调节

6、具有时间设置功能

7、油罐容量：1L

8、空气压力：0.1-0.3MPa（配套空气压缩机）

9、干燥方式：风机干燥

10、工作噪音：≤ 75dB。

11、具备一键注油功能，完成注油时间≤5分钟

12、具有≥20个自锁式接口，未插手机不会注油

13、具有≥15支高速手机和≥5支低速手机同时进行注油养护的自锁式快插接口

14、具有等比调节阀，可调节注油量大小

15、具有转换控制开关，当同时放置好所需注油的高、低速手机后，可通过转换控制开关，分别对高速手机或低速手机进行注油养护

16、具有≥28个高速手机快接转换插头

17、具有注油干燥等工作进度提示功能

★18、具有密闭的防油污系统

三、配置

3.1、高速手机快接转换插头（型号满足使用科室要求） 56个

3.2、空气压缩机（高品质）                          1台

3.3、生产厂家原装配置（见装箱单）

3.4、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在项目所在地设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应